| ICS | 11.100 |
| --- | --- |
| CCS | C08 |

50

重庆市地方标准

DB 50/T 2024—XXXX

人间传染的高致病性病原微生物

菌（毒）种或样本包装技术规范

Technical specification for the packaging of highly pathogenic microorganisms (viruses) or samples transmitted between humans

（20240820）

2024 - 08 - XX发布

2024 - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市人口和计划生育科学技术研究院提出。

本文件由重庆市卫生健康委组织实施。

本文件由重庆市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：重庆市人口和计划生育科学技术研究院、重庆市疾病预防控制中心、重庆市人民医院。

本文件主要起草人：朱一剑、向尧、胡黎黎、李征、蔡娇娇、廖春艳、凌华、廖爱玲、李志峰、周全华、孙丹、徐兰兰。

人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本包装技术规范

范围

本文件规定了人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输包装基本技术规范要求。

本文件适用于重庆市辖区内人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的运输包装工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高致病性病原微生物菌（毒）种或样本 highly pathogenic microorganism species

在《人间传染的病原微生物目录》中规定的第一类、第二类病原微生物菌（毒）种或样本，第三类病原微生物运输包装分类为A类的病原微生物菌（毒）种或样本，以及疑似高致病性病原微生物菌（毒）种或样本。以下简称“菌（毒）种或样本”。

主容器 primary container

用于盛装菌毒种或样本的容器，位于基本三层包装最内层。

辅助容器 second container

用于包裹和保护主容器及其吸收性材料的中层容器。

在主容器之外的结实、防水和防泄漏的第二层容器，用于包装及保护主容器。

外包装 External container

用于保护辅助容器在运输过程中免受物理性损坏的一层保护层。

A类 Category A

按国际民航组织文件 Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的分类包装要求，将相关病原和标本分为 A、B两类，A类指存在致死或永久致残的感染性物质，包装对应的联合国编号为 UN2814。

[来源：人间传染的病原微生物目录]

B类 Category B

不列入 A 类的感染性物质，包装对应的联合国编号为 UN3373。

[来源：人间传染的病原微生物目录]

冷却剂 coolant

也称为“制冷剂”，是用于保持危险货物周围低温的一种物质，以保持其活性及生物学特性，直至到达最终目的地。常用冷却剂有湿冰、干冰、液氮等。

稳定剂 Stabilizer

一种化学物质，用于保持菌（毒）种或样本的活性，防止降解或保持抗原完整性。常用稳定剂有山梨醇、胎牛血清（FBS）、醇类、醇类溶液或甲醛等。

内部运输 Internal transportation

同一单位同一场所内的菌（毒）种或样本运输。

包装要求

基本三层包装系统

运输菌（毒）种或样本应采取基本三层包装系统，由内到外分别为主容器、辅助容器和外包装。

主容器应无菌、防水、防泄漏，并根据内装物贴上适当的标签，包括但不限于标本类别、编号、名称、样本量等信息。

主容器应配备保证防漏密封的有效装置，如热封、有缘的塞子或金属卷边密封。如使用螺旋盖，应采取胶带、石蜡密封带或预制闭锁装置等有效装置加固。

冻干物质宜采用火封玻璃安瓿或有金属封口的橡皮塞玻璃瓶之类的主容器进行运输。

主容器不得因接触菌（毒）种或样本而受到影响。在环境温度（或较高温度）下运输物质时，主容器应为玻璃、金属或塑料材质。

菌（毒）种或样本在含有液体或半液体物质的情况下，主容器应有足够的吸收性材料以便在包装破损或泄漏时吸收所有液体。

辅助容器应防水、防泄漏。

盛装同一类别的菌（毒）种或样本的多个主容器可放在一个辅助容器内。如主容器易碎，应分别包裹隔离，避免主容器相互碰撞损坏。

外包装应有与所要保护的内部包件的重量、尺寸和组成相适应的强度。B类外包装至少有一面的尺寸不小于100mm×100mm。A类外包装最小外部尺寸应不小100mm。

应在辅助容器与外包装之间放置一份所有内装物的详细清单，清单应置于防水袋中。

包装规格及性能试验

主容器和辅助容器应在无泄漏情况下承受95 kPa的内压，A类包装还应承受-40 ℃～+55 ℃的温度范围。测试要求参照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第二十二修订版)第6部分。

B类包装应通过“1.2米高度跌落测试”，A类包装应通过“9米高度跌落测试、穿透试验、堆码试验”。测试要求参照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第二十二修订版)第6部分。

对于A类包装的菌（毒）种或样本，通过客机货舱运输的，每个包件不得超50 mL或50 g，通过货机运输的，每个包件不得超过 4 L或4 kg。

对于B类包装的菌（毒）种或样本，通过航空运输的，主容器的内装物不得超过1 L，外包装的容量不得超过4L（液体）或4 Kg（固体）。这不包括使用的任何数量的冷却剂，如干冰或液氮。

标记和标签

外包装应标记护送人、收货人、负责人的姓名、联系电话、地址及生物安全危险标识。标记内容及标识应符合附录A.1、A.2要求。

如使用了属于危险货物的制冷剂（如干冰、液氮），外包装上应贴上其危险性标签，并注明制冷剂的联合国编号、运输专用名称及制冷剂净数量。

A类包装的菌（毒）种或样本超过50mL，应贴黑色或红色方向向上标签。标签应显示两个箭头，指向正确的竖立方向。应是矩形的，大小清晰可辨，与外包装的尺寸相称。见附录A.3。

A类包装的菌（毒）种或样本航空运输的外包装还应有UN 2814规格包装的标记。

冷藏或冷冻运输

使用的包装应能够在冷却剂所提供的温度下保持完整性。

冷却剂应放在辅助容器和外包装之间，或放在用于将多个包件装在一起运输的合装件中。

如使用湿冰作为冷却剂，外包装应防漏并提供内部支持，保证冰融化后辅助容器仍固定在原始位置。

如使用干冰作为冷却剂，外包装应由允许二氧化碳气体释放的材料组成，且承载菌（毒）种或样本运输装置应当遵循适当的通风安全规程。并考虑给辅助容器提供内部支撑，确保干冰消散后辅助容器仍固定在原始位置。

如使用液氮或液氮装置作为冷却剂，主容器和辅助容器都应可承受其极端温度而不致损坏，并符合危险物品航空运输的相关要求。

带稳定剂的运输

- 为维持菌（毒）种或样本的活力、稳定或防止它们变质或抑制它们的危险性，小于或等于30 ml的稳定剂可装入每个装有菌（毒）种或样本的主容器。

运输包装要求

在实验室内的运输宜使用密封容器，置于光滑不透水材料制成的盒子或深边托盘装载菌（毒）种或样本，方便清洁消毒。

在建筑物内的运输应使用密封容器，置于光滑不透水材料制成的盒子中，采取适当措施加以固定，并在离开实验室前清除表面污染。

在单位同一场所内不同建筑物间的转移，宜采用基本三层包装，并在离开实验室前清除表面污染。适用时，应在包装上标注生物危害符号。

包装材料的消毒与重复使用

包装完成后，应立即采用有效消毒方式对外包装进行消毒。

回收或重复使用包装材料之前，应对其进行有效消毒，并去除或抹去任何表明其含有菌（毒）种或样本的标记和标签。

如包装被重新使用，应确保所有标记和标签都反映实际装运的物质。

重复使用的包装应保持其性能，符合 4 的要求。如包装材料损坏或强度降低，则不应再使用。

（资料性）
高致病性病原微生物菌（毒）种或样本包装标签

图A.1  高致病性病原微生物危险标签

图A.2  高致病性病原微生物运输登记表

图A.3  外包装放置方向标识