| ICS | 11.100 |
| --- | --- |
| CCS | C08 |

50

重庆市地方标准

DB 50/T 2024—XXXX

人间传染的高致病性病原微生物

菌（毒）种或样本保存技术规范

Technical specification for the preservation of highly pathogenic microbial species (viruses) or samples transmitted between humans

（20240820）

2024 - 08 - XX发布

2024 - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市人口和计划生育科学技术研究院提出。

本文件由重庆市卫生健康委组织实施。

本文件由重庆市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：重庆市人口和计划生育科学技术研究院、重庆市疾病预防控制中心、重庆市人民医院。

本文件主要起草人：朱一剑、廖春艳、胡黎黎、廖爱玲、向尧、孙丹、李征、李志峰、凌华、周全华、徐兰兰。

人间传染的高致病性病原微生物

菌（毒）种或样本保存技术规范

范围

本文件规定了人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输后接收、保存的基本要求。

本文件适用于重庆市辖区人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输后接收和保存。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本  highly pathogenic microorganism or samples transmitted between humans

在《人间传染的病原微生物名录》中规定的第一类、第二类病原微生物菌（毒）种或样本，第三类病原微生物运输包装分类为A类的病原微生物菌（毒）种或样本，以及疑似高致病性病原微生物菌（毒）种或样本。以下简称"菌（毒）种或样本"。

保存  storage

储存菌(毒)种或样本，维持其活性和生物学特性的活动。

[来源：T/STRSA 007-2023，3.9]

管理要求

接收单位符合国务院卫生健康主管部门的规定：

具有法人资格；

具备从事高致病性病原微生物实验活动资格的实验室；

取得有关政府主管部门核发的从事高致病性病原微生物实验活动、菌（毒）种或样本保藏、生物制品生产等的批准文件。

菌（毒）种或样本接收、保存人员

应经过培训，经考核合格后取得相应的上岗资质，由至少2名人员接收、保存和管理；

应每年进行健康监测并记录留档；

应知晓所承担工作可能存在的风险并签署《知情同意书》，留存本底血清，实施必要的免疫接种并记录留档；

应在身体状况良好的情况下进入实验区工作。若出现生病、疲劳或其他不宜进行实验活动的情况，不应进行菌（毒）种或样本接收、保存活动。

标识

标识应明确、醒目和易区分，并应使用国际、国家规定的通用标识。

应合理规范的使用禁止标识、警告标识、指令标识、指示标识、专用标识等，包括但不限于：生物危害、当心腐蚀、当心高温表面、当心低温、当心高压容器、当心紫外线、当心锐器、必须加锁、紧急喷淋、洗眼装置等；需要时，同时提示必要的防护措施。

应在须验证或校准的实验室设备的明显位置注明设备的可用状态、验证周期、下次验证或校准的时间等信息。

所有操作开关应有明确的功能指示标识，必要时，还应采取防止误操作或恶意操作的措施。

应定期(至少每12个月一次)评审实验室标识系统，需要时及时更新，以确保其适用现有的危险。

记录

菌（毒）种或样本的接收、保存、销毁应记录并存档，保存期限不得少于30年。

记录可存储于任何适当的符合国家和地方的法规或标准的要求的媒介。

应具备适宜的记录存放条件，以防损坏、变质、丢失或未经授权的进入。

保密要求

菌（毒）种或样本的保存应符合国家有关保密要求。

菌（毒）种或样本的接收

接收区条件

应配备二级生物安全柜。

应配置消毒物资和菌（毒）种或样本内部转运所需的符合生物安全要求的包装转运材料。

接收流程

接收人员应根据《人间传染的病原微生物目录》中病原危害程度和实验活动所需实验室等级，佩戴合适的个体防护装备。

接收人员观察外包装是否有破损，消毒外包装；打开外包装，观察辅助容器有无破损并消毒；将辅助容器移入二级生物安全柜，打开辅助容器，观察主容器有无破损并消毒取出；仔细核对样本名称、数量、包装等信息。随附的病原信息详细清单信息参考GB/T43429要求。

接收完成后，及时清理物品，在菌（毒）种或样本主容器贴上牢固的标签或标识，标明菌（毒）种或样本的名称、唯一性编号、日期等信息，移出生物安全柜按运输要求转运至保存区域保存。

菌（毒）种或样本的保存

环境要求

温度和湿度应可控制，确保低温设备正常运转。

应有防鼠、防虫的有效措施。

设施设备要求

保存区域应有消防、防盗、监控、报警、通风、照明监测与控制等设施。

保存设备应有温度监测与控制措施，温度异常时宜能实时反馈给管理人员。

菌（毒）种或样本的保存应实行双人双锁。

保存容器的材质、质量应符合安全要求，选用螺旋盖的保存容器，能耐低温、不易破碎、爆裂、泄露。

保存区域配备足量适宜等级的个人防护装备和用品以及防低温冷冻的个人防护装备。

保存设备应配置备用电源。

技术要求

菌（毒）种或样本的编号应具有唯一性。

采用适宜的保存方法，包括冷藏保存法、低温保存法、超低温保存法、液氮保存法等。

同一菌（毒）种或样本宜选用两种或两种以上方法进行保存；如只能采用一种保存方法，宜备份菌（毒）种或样本并存放于两个独立的保存设备内。

销毁要求

非保藏机构实验室在从事高致病性病原微生物相关实验活动结束后，应当在6个月内将菌（毒）种或样本就地销毁或者送交保藏机构保藏。

菌（毒）种或样本的销毁应当在与拟销毁菌（毒）种或样本相适应的生物安全实验室内进行，采用安全可靠的方法，由两人共同操作，并应当对销毁过程进行严格监督记录。

（资料性）
人间传染的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本台账

| 序号 | 编号 | ## 菌（毒）种或样本名称 | ## 原始编号 | ## 目标/疑似病原 | ## 总数量 | ## 送样单位 | ## 送样人 | ## 接收人/管理人 | ## 接收日期 | ## 保存方法 | ## 保存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |